- HBY-D11输液器负压泄漏测试仪

应用：

将去气泡的蒸馏水加热至40℃充入输液器，连接至真空发生器，施加一定负压（-20KPa）条件下，保持一定测试的时间（15S），检测是否有空气进入输液器。

符合标准：

GB 8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式

产品特点：

- 1、PLC控制、7寸工业级触摸屏操作；

- 2、配置高精度压力传感器，准确测量真空发生器内负压；

3、内置可调速真空泵，负压达到设定压力后自动停止；

4、配置自吸泵调速旋钮，进水流量可调；

5、内置不锈钢水槽，配置加热管，自动控温；

6、带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

7、配置微型打印机，可打印实验报告；

8、配置保护罩，避免灰尘进入；

技术参数：

| 测试压力范围 |  | 0 ～ -100 KPa |
| --- | --- | --- |
| 压力测量精度 |  | ±0.1 KPa |
| 测试时间 |  | 0～999.9s |
| 压力保持时间 |  | 0—99.9s可设置(自动计时) |
| 控温范围 |  | 0～100℃ （可设置） |
| 控温精度 |  | ±0.5℃ |
| 加热方式 |  | 加热管恒温加热 |
| 进水方式 |  | 自吸（流速可调） |
| 抽负压压方式 |  | 内置真空泵 |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 2000W |
| 设备尺寸 |  | 600×460×420 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 约80KG |